## 0113
[8 empty] | PASS | FAIL
Firm : |  |  |  | Model : |  | 0 - Conditions |  | 5 - Pretest |  |  | 7.1 - Voltage DC | [9 empty] | 7.2 - Voltage AC | [9 empty] | 7.3 -Frequency |  |  |  | 7.4 - Current DC | [7 empty] | 7.5 - Current AC |  | 7.6 - 4-Wire resistance |  |  |  |  | 7.7 - 2-Wire resistance |  | 8 - Fin de test
Keithley |  |  |  | 2000 |  | Temperature | Humidity | Inspection vis. | Test electrique | Verification soft. | Range 0.1V | Range 0.1V | Range 1V | Range 1V | Range 10V | Range 10V | Range 100V | Range 100V | Range 1kV | Range 1kV | Range 0.1V @1KHz | Range 0.1V @403KHz | Range 1V @1KHz | Range 1V @40KHz | Range 10V @1KHz | Range 10V @40KHz | Range 100V @1KHz | Range 100V @40KHz | Range 750V @1KHz | Range 750V @40KHz |  |  |  |  | Range 10mA | Range 10mA | Range 100mA | Range 100mA | Range 1A | Range 1A | Range 3A | Range 3A | Range 1A @1KHz | Range 3A @1KHz | Range 100O | Range 1kO | Range 10kO | Range 100kO | Range 1MO | Range 10MO | Range 100MO | PASS FAIL | Remarks
Stats |  |  |  |  | FAIL | [47 empty] | /
[5 empty] | Mean |  |  | / | / | / | [41 empty] | / | /
[5 empty] | St Deviation |  |  | / | / | / | [41 empty] | / | /
[5 empty] | mean + 5dev |  |  | / | / | / | [41 empty] | / | /
[5 empty] | mean - 5dev |  |  | / | / | / | [41 empty] | / | /
[5 empty] | DevMax |  |  | / | / | / | [41 empty] | / | /
[5 empty] | DevMin |  |  | / | / | / | [41 empty] | / | /
N. pool | Serial | Firmware | Date | Technician | Channel |  |  | / | / | / | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | K2000 | / | /
[5 empty] | Unit | °C | % RH | / | / | / | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Hz | Hz | Hz | Hz | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | / | /
[5 empty] | Min. | 18 | 15 | / | / | / | 0.09999 | -0.10001 | 0.99996 | -1 | 9.9997 | -10.0003 | 99.99 | -100.01 | 999.939 | -1000.061 | 0.09991 | 0.09983 | 0.9991 | 0.9983 | 9.97 | 9.97 | 99.7 | 99.7 | 697.9 | 312.41 | 4.9 | 49.9 | 499 | 999 | 0.0099941 | -0.010006 | 0.099866 | -0.10013 | 0.99911 | -1.0009 | 2.8964 | -2.9036 | 0.9986 | 2.1949 | 99.92 | 999.2 | 9998.88 | 99988.8 | 999890 | 9994000 | 9950000 | / | /
[5 empty] | Max. | 28 | 80 | / | / | / | 0.10001 | -0.09999 | 1 | -0.99996 | 10.0003 | -9.9997 | 100.01 | -99.99 | 1000.061 | -999.939 | 0.10009 | 0.10017 | 1.0009 | 1.0017 | 10.03 | 10.03 | 100.3 | 100.3 | 702.1 | 327.59 | 5.1 | 50.1 | 501 | 1001 | 0.010006 | -0.0099941 | 0.10013 | -0.099866 | 1.0009 | -0.99911 | 2.9036 | -2.8964 | 1.0014 | 2.2051 | 100.08 | 1000.8 | 10001.12 | 100011.2 | 1000110 | 10006000 | 100500000 | / | /
Insert a row under the first row
01130100 | 4056585 | B01 | 18/11/2020 | Vincent |  | 25.3 | 21.9 |  |  |  | 0.099997 | -0.1 | 0.99999 | -1 | 10 | -10 | 99.9991 | -99.999 |  |  | 0.099996 | 0.099995 | 0.99994 | 1.0002 | 9.998 | 9.9989 | 100.6939 | 100.22 | [6 empty] | 0.01 | -0.01 | 0.10001 | -0.099998 | 1 | -1 |  |  | 1 | 2.2007 | 100.0004 | 1000.0159 | 10000.3635 | 100004.829 | 1000055.78 | 9998605.97 | 99984250.1
01130100 | 4056585 | B01 |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  | V: 0.099998
01130100 | 4056585 | B01 | 24/11/2020 | Vincent |  | 25.2 | 21.2 |  |  |  | V: 0.099997; V: -0.1
01130100 | 4056585 | B01 |  |  |  | 25.2 | 21.3 |  |  |  | V: 0.099997
01130100 | 4056585 | B01 | 24/11/2020 | Vincent |  | 25.2 | 21.2 |  |  |  | V: 0.099997; V: -0.1; V: 0.99999; V: -1; V: 10; V: -10; V: 99.999; V: -99.9991; V: 0.099996; V: 0.099993; V: 0.99993; V: 1.0002
01130100 | 4056585 | B01 | 24/11/2020 | Vincent |  | 25.2 | 21.1 |  |  |  | V: 0.099998; V: -0.1; V: 0.99999
01130100 | 4056585 | B01 | 24/11/2020 | Vincent |  | 25.2 | 21.1 |  |  |  | V: 0.099996; V: -0.1; V: 0.99999
01130100 | 4056585 | B01 | 24/11/2020 | Vincent |  | 25 | 19.4 |  |  |  | V: 0.099998; V: -0.1; V: 0.99999; V: -2
01130100 | 4056585 | B01 | 23/11/2020 | vINCENT |  | 25.1 | 21 |  |  |  | V: 0.099998; V: -0.1; V: 0.99999; V: -1
01130100 | 4056585 | B01 | 18/11/2020 | Vincent |  | 26.3 | 25.5 |  |  |  | 0.099997 | -0.1 | 0.99999 | -1 | 10 | -10 | 99.9994 | -99.9994 |  |  | 0.099996 | 0.099993 | 0.99992 | 1.0001 | 9.9979 | 9.9989 | 100.6686 | 100.2163 | 676.6979 | 289.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.10001 | -0.1 | 1 | -1.0001 |  |  | 1.0001 | 2.2008 | 99.995 | 1000.0118 | 10000.3901 | 100004.531 | 1000047.82 | 9998629.41 | 99963594.2
01130100 | 4056585 | B01 | 18/11/2020 | Vincent |  | 26.3 | 24.1 |  |  |  | 0.099997 | -0.1 | 1 | -1 | 10 | -10 | 99.9991 | -99.9992 |  |  | 0.099997 | 0.099993 | 0.99993 | 1.0002 | 9.998 | 9.999 | 100.736 | 100.3531 | 674.2545 | 286.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.10001 | -0.099998 | 1 | -1 |  |  | 1 | 2.2007 | 99.9972 | 1000.015 | 10000.3172 | 100004.657 |  | 9998390.82 | 99975889.8
Write a report : copy and paste the line
00930127 |  |  | 2017-09-11 | Vincent |  |  |  | PASS | PASS | PASS | 0.9998 | 0.0902 | 10 | 1.6497 | 50.05 | 9.6575 | 100.02 | 19.639 | 499.96 | 99.555 | 999.6 | 199.499 | 0 | 0.00099 | 0.00099993 | 0.179 | 0.00999 | 0.0099993 | 1.0935 | 0.1 | 0.099993 | 10.271 | 1.0003 | 0.99994 | 9.996 | 10.0005 | 26.328 | 99.97 | 99.9938 | 263.537 | 994 | 999.512 | 300.48 | 0.3141 | 3132 | 99.9935 | 2.6391 | 26382 | 99.9938 | 6723450 | 6.7226 | PASS | PASS

## Rapport
| Firm: | Keithley | Inventory: |  | Date:
| Model: | 2410 | Serial: |  | Technician:
Voltage Source |  | 1V | 10V | 50V | 100V | 500V | 1000V
Voltage | Units
Min.
Measure
Max.
Current | Units
Min.
Read
Max.
Current Source |  | 0mA | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1000
Current | Units
Min.
Measure
Max.
Current | Units
Min.
Read
Max.
Voltage | Units
Min.
Read
Max.
Ohmmeter |  | 10A cal. | 0.4A cal. | VDC Cal. | 1MΩ | 10MΩ | 100MΩ
Ohms | Units
Min.
Read
Max.
FTCN | Units
Min.
Read
Max.
Current | Units
Min.
Read
Max.
Remarks :