## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол № ______ калибровки мультиметра цифрового |  |  |  |  | KEITHLEY | зав. № | 2000
Заказчик : | 0113TEST |  | 4056585 |  | B01
Нормативная документация: РТ-МП 2831-551-2015"Мультиметры цифровые 34465А, 34470А.
Методика поверки".
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902 (3.2.ВИВ.0095.2015), 33210А № MY48016270 (3.2.ВИВ.0146.2017)
Условия проведения калибровки:
Параметр |  |  | 2.62TT |  | Допускаемые значения
Температура окружающего воздуха |  |  | 27.6HH |  | (23 ± 5)°С
Относительная влажность |  |  | 1000H |  | от 30 до 80 %
Атмосферное давление |  |  |  |  | от 84 до 106 кПа
Напряжение питания переменного тока |  |  |  |  | (220 ± 2,2) В
Частота |  |  |  |  | (50,0 ± 0,5) Гц
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
0.1 | 0.01
0.03
0.05
| 0.07 | 0.099998 | -0.0023997
0.1
1 | 0.1
0.3
0.5
| 0.7 | 0.99999 | -0.0007188
1
10 | 1
3
5
| 7 | 10 | 0.000163
10
100 | 10
30
50
70
100
1000 | 100
300
500
700
1000
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Частота | Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
20 Гц | 0.1 | 0.01
0.03
0.05
|  | 0.07 | 0.099983 | -0.017068
0.1
| 1 | 0.1
0.3
0.5
|  | 0.7 | 0.99978 | -0.022012
1
| 10 | 1
3
5
|  | 7 | 9.9971 | -0.029106
|  | 10 | 9.994 | -0.060263
| 100 | 10 | 29.9804 | -0.065238
30
50
70
100
15 кГц | 0.1 | 0.01
0.03
0.05
|  | 0.07 | 0.09999 | -0.010109
0.1
| 1 | 0.1
0.3
0.5
|  | 0.7 | 0.99995 | -0.0052333
1
| 10 | 1
3
5
|  | 7 | 9.9981 | -0.018644
10
| 100 | 10
30
50
70
100
| 750 | 75
225
375
525
750
30 кГц | 0.1 | 0.01
0.03
0.05
|  | 0.07 | 0.09999 | -0.010184
0.1
| 1 | 0.1
0.3
0.5
|  | 0.7 | 1 | 0.003791
1
| 10 | 1
3
5
|  | 7 | 9.9987 | -0.012646
10
| 100 | 10
30
50
70
100
| 750 | 75
225
375
525
750
70 кГц | 0.1 | 0.01
0.03
0.05
|  | 0.07 | 0.1 | -0.0001699
0.1
| 1 | 0.1
0.3
0.5
|  | 0.7 | 1.0006 | 0.060427
1
| 10 | 1
3
5
|  | 7 | 9.999 | -0.010261
10
| 100 | 10
30
50
70
100
| 750 | 75
225
375
525
750
200 кГц | 0.1 | 0.01
0.03
0.05
|  | 0.07 | 0.10012 | 0.12292
0.1
| 1 | 0.1
0.3
0.5
|  | 0.7 | 1.005 | 0.50299
1
| 10 | 1
3
5
|  | 7 | 9.9975 | -0.025034
10
| 100 | 10
30
50
70
100
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
0.001 | 0.0001
0.0003
0.0005
0.0007
0.001
0.01 | 0.001
0.003
0.005
0.007
0.01
0.1 | 0.01
0.03
0.05
0.07
0.1
1 | 0.1
0.3
0.5
0.7
1
3 | 0.3
0.9
1.5
2.1
2.85
10 | 1
3
5
7
10
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Частота | Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
20 Гц | 0.0001 | 0.0001
| 0.001 | 0.0001
0.0003
0.0005
0.0007
0.001
| 0.01 | 0.001
0.003
0.005
0.007
0.01
| 0.1 | 0.01
0.03
0.05
0.07
0.1
| 1 | 0.1
0.3
0.5
0.7
1
1 кГц | 0.0001 | 0.0001
| 0.001 | 0.0001
0.0003
0.0005
0.0007
0.001
| 0.01 | 0.001
0.003
0.005
0.007
0.01
| 0.1 | 0.01
0.03
0.05
0.07
0.1
| 1 | 0.1
0.3
0.5
0.7
1
| 3 | 0.3
0.9
1.5
2.1
2.85
| 10 | 1
3
5
7
10
5 кГц | 0.0001 | 0.0001
| 0.001 | 0.0001
0.0003
0.0005
0.0007
0.001
| 0.01 | 0.001
0.003
0.005
0.007
0.01
| 0.1 | 0.01
0.03
0.05
0.07
0.1
| 1 | 0.1
0.3
0.5
0.7
1
| 3 | 0.3
0.9
1.5
2.1
2.85
| 10 | 1
3
5
7
10
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Частота, Гц | Значение напряжений на калибраторе, В | Показание прибора, Гц | δ, % | Допуск, ±%
5 | 0.1
1
50 | 0.1
1
500 | 0.1
1
100000 | 0.1
1
3.6.1 Определение погрешности измерения электрического сопротивления (по 4-проводной схеме)
Предел, Ом | Поверяемая точка, Ом | Показание прибора, Ом | δ, % | Допуск, ±%
100 | 100
1000 | 1000
10000 | 10000
100000 | 100000
3.6.2 Определение погрешности измерения электрического сопротивления (по 2-проводной схеме)
Предел, МОм | Поверяемая точка, МОм | Показание прибора, МОм | δ, % | Допуск, ±%
1 | 1
10 | 10
100 | 100
1000 | 1000
3.7 Определение погрешности измерения электрической емкости
Предел измерений, нФ | Поверяемая точка, нФ | Показание прибора, нФ | δ, % | Допуск, ±%
1 | 1
10 | 10
100 | 100
1000 | 1000
vICNENT
Калибровку провёл: |  |  | ( |  |  | )
16.11.2020
Дата: